TRIAXE : Mode d'emploi
Le répertoire contenant l'exécutable du programme (TriAxeN#####.exe) doit contenir aussi le fichier texte d'information de configuration : {TriaxeInf_Dat.txt}.
Au lancement du programme la fenêtre du panneau de contrôle apparaît. Bien repérer les différents cadres (commandes de température, moteur, champ), les boutons et autres cases à cocher, ascenseurs, etc.
Pour commencer le porte-échantillon doit être en position de mesure (butée) à l'intérieur du blindage. 

a) lancer le moteur (bouton [MARCHE] du cadre "MOTEUR"). Attendre la stabilisation de la vitesse quelques secondes.

b) Lancer la mesure en cliquant sur le bouton [go], en haut à gauche, et attendre que le programme affiche une première mesure. La recherche automatique des paramètres de gain des amplis peut prendre quelques dizaines de secondes. 
c) Le Triaxe est prêt pour effectuer des séries de mesures automatiques ou manuelles. Attention, à ce stade il n'y a pas d'enregistrement des mesures, le bandeau de la fenêtre affiche "pas de fichier ouvert".
d) deux nouvelles fenêtres sont devenues accessibles, l'une avec les trois composantes en fonction du temps en minutes, l'autre avec la représentation stéréographique et la représentation orthogonale du vecteur aimantation. 
N.B. L'affichage ne commence qu'à la troisième donnée.

Ouverture d'un fichier .XYZ
Menu <fichier><Ouvre Fichier>. Si une mesure est en cours, une mise en pause est préalablement effectuée.
Le répertoire d'ouverture est le dernier utilisé précédemment dans ce programme. L'extension .XYZ est ajoutée automatiquement par défaut.
Le nom du fichier en cours s'affiche dans le bandeau de la fenêtre.
La question "voulez-vous commencer une mesure d'intensité" est posée. 
Si <oui>, le feuillet des paramètres d'intensité s'ouvre et l'expérience commence après le paramétrage et l'accord pour un démarrage immédiat.
Si <non>, le programme reste en pause dans l'attente d'une commande.

Les boutons
[go] n'est ordinairement utilisé qu'une seule fois après l'ouverture du programme.

[Pause] et [Reprise], comme leurs noms l'indiquent interrompent et redémarrent la série de mesure en cours.
[RAZ] efface toutes les données affichées et remet à zéro l'origine du temps. Si un fichier est ouvert, il le reste et continue d'être alimenté avec le nouveau temps. 

[OK Comment] ne fonctionne qu'en mode enregistrement de fichier. Le contenu de la fenêtre de texte accolée au bouton sera enregistré (et effacé) en même temps que le sera la mesure qui suivra le click.
Cadre MOTEUR

[Marche] et [Arret], c'est pas compliqué !

Cadre CHAMP XYZ

3 champs texte : 


valeur du champ demandé, H de -200 à +200µT


Déclinaison : D de -180 à +180 °


Inclinaison : I de -90 à +90°

Bouton [H=0] : mise à zéro immédiate du champ
Bouton [OK Champ] : mise à la valeur du champ H, D, I.
Le champ actuel est alors affiché en rouge, et est copié dans la fenêtre de [OK comment], prêt à être automatiquement enregistré dans le fichier au prochain accès.

Cadre Température
Un champ de texte, en gras, vert (refroidir) ou rouge (chauffer) pour afficher la température à atteindre (0 à 600°C). La couleur est changée du vert au rouge en utilisant le bouton [Inv], pour inversion du sens de la chauffe. 
Le texte en noir situé en dessous affiche la valeur de la température en cours (varie selon la vitesse de chauffage appliquée).

Le texte à droite indique la vitesse de chauffe/refroidissement choisie. Sa valeur est modifiable uniquement par action sur l'ascenseur, de 0.2 à 6°/mn ou 2 à 60°/mn selon que la case [/10] est cochée ou non.

Bouton [Zéro] : interrompt immédiatement le chauffage.
Bouton [!!!] : Attention... la température demandée est immédiatement celle affichée, indépendamment de la vitesse de chauffage. A utiliser avec grande prudence.

Case à cocher [T Varie] : déclenche ou stoppe la montée ou la descente jusqu'à la température demandée. Est décochée automatiquement quand la température est atteinte. Attention, n'activer que si la température demandée est "dans le bon sens" par rapport à la valeur actuelle, qui est affichée en noir sous le texte rouge ou vert : valeur en vert plus petite que valeur en noir, ou celle en rouge plus grande que celle en noir.

Cadre d'affichage des mesures

Les éléments de chaque mesure sont affichés comme suit sur une ligne dans cette boite de texte

1) Le temps (en minutes) 

2) Le N° de la séquence (0 si fonctionnement non automatique)

3) Entre barres obliques ("/nn/"), le nombre de mesures (en arrière plan) effectuées entre deux affichages pour en faire des moyennes.
4) La vitesse de variation de la température de l'échantillon en °C/mn.

5) La température de l'échantillon (la médiane des températures sur la durée des /nn/ mesures du #3 ci-dessus)
6, 7 et 8) Les valeurs de X, Y et Z en 10-8 Am2

On peut sélectionner tout ou partie de ce texte pour en faire un copier-coller dans un fichier.
Cadre graphique
Le graphique est mis à jour après chaque mesure. La valeur en cours est matérialisée par un petit cercle.
Plusieurs options d'affichage sont disponibles en cliquant les boutons (: soit le moment total, racine (x²+y²+z²), en fonction du temps ((M/t, courbe en vert) ou de la température ((M/T°, en rouge et bleu), soit les composantes X, Y, Z en fonction de la température ((X/ T°, (Y/ T°, (Z/ T°, en magenta), soit enfin la température en fonction du temps ((T1,T2/t,en marron)

On peut ou non inclure les axes X=0 ou Y=0 en cochant les cases [0 X] ou [0 Y]
En faisant bouger le pointeur de la souris sur la surface du graphe, les valeurs correspondantes de X et de Y sont affichées sous les cases à cocher 0X et 0Y.

On peut zoomer sur une partie de la courbe en dessinant un rectangle avec un click droit maintenu de la souris. La même opération peut être effectuée de zoom en zoom. Le retour à l'affichage normal s'obtient en cliquant sur le bouton [no Zoom] ou en cochant la case [Réinit]
Autres utilités

Au dessus du cadre graphique, outre le bouton [RAZ] déjà décrit, on trouve :

Une barre de défilement horizontale qui permet de n'afficher que la partie finale de la courbe commençant au N° affiché à gauche de la barre jusqu'au dernier, numéroté à droite.
L'affichage de l'intervalle de temps entre deux mesures, en secondes, réglable par les petites flèches haut et bas, et modifiées par le programme dans les séquences automatiques (mais toujours ajustables manuellement).

L'affichage du temps écoulé depuis la dernière RAZ en minutes.

La case à cocher pour déclencher une temporisation d'arrêt automatique après le temps indiqué dans le texte sus-jacent.

Le cadre de la sensibilité des amplificateurs X et Y, avec la case à cocher [Auto]. Ce cadre est informatif, et le décochage de l'automatique ne doit se faire qu'avec prudence et en toute connaissance des effets. 

Enfin, deux textes d'information apparaissent tout en haut, sous la barre des menus, qui sont mis à jour durant les séquences automatiques.
La barre des menus

Menu <FICHIERS> 

<Ouvre Fichier...> : comme son nom l'indique !


<Close Fichier> : 


<Imprimer>




<imprimer (1 feuille)>




<prévisu>




<Copie d'écran (2 feuilles)>


<Exit>

Menu <OPTIONS>

<Paramètres Intensité Auto>


<Séquence Tempér-Champ>


<Test additivité pTRM>


<TERMINER AUTOMATIQUE>


<Chauffe Aller-retour>


<Désaimantation par PALIERS>


<Test Phase X Y>


<Relire fichier init>

